GREITOSIOS MEDICINOS PAGALBOS AUTOMOBILIO SPECIFIKACIJA

(PROJEKTAS)

I. AUTOMOBILIO TECHNINĖS SAVYBĖS

B tipo greitosios medicinos pagalbos automobilis – 1 vnt., ratų formulė 4x2 arba 4x4.

Šios techninės specifikacijos sudarytos pagal: EN 1789:2007+A2:2015 standarto nuostatas, norimą rezultatą ir nurodant pirkimo objekto funkcinius reikalavimus. Greitosios medicinos pagalbos automobilis bus skirtas pacientams pervežti ir atlikti jų pirminę priežiūrą bei juos stebėti.

Siūlomas greitosios medicinos pagalbos automobilis privalomai turi atitikti žemiau nurodytoje lentelėje pateiktą specifikaciją, atitikimas standartui EN 1789:2007+A2:2015 arba lygiaverčiam standartui yra rekomenduotinas, bet ne privalomas.

Pagal 2014 metų birželio 10 d LR sveikatos apsaugos ministro įsakymo Nr. V-673 „Privalomų medicinos prietaisų, vaistų, asmeninių apsaugos priemonių, gelbėjimo ir apsaugos bei ryšio priemonių greitosios medicinos pagalbos transporto priemonėse sąrašas“  I skyriaus 2 punktą „Sąrašas parengtas vadovaujantis Lietuvos standartu LST EN 1789:2007+A1:2010 „Medicinos transporto priemonės ir jų įranga. Greitosios medicinos pagalbos automobiliai“  visa šiame LR SAM ministro įsakyme įvardinama įranga privalo atitikti LST EN 1789:2007+A1:2010 (paprastai įvardinama kaip LST EN 1789 galiojanti redakcija) reikalavimus. Šiame standarte (4.5.9 punktas) nurodoma, kad visi tvirtinimai, naudojami GMP automobilio viduje, privalo būti testuoti  10G pagreičiu. Šie reikalavimai taikomi 16.7, 19.2, 19.3, 20.1, 21.2 (gamyklinis kėdės tvirtinimas, 21.3, 22.8  punktams ir bus reikalaujami atitikties dokumentai (sertifikatų kopijos) iš laimėtojo, jam perduodant naudojimui parengtą automobilį užsakovui sutarties vykdymo metu.

Siūlomo Greitosios medicinos pagalbos automobilio techninės savybės:

| Reikalavimų grupė | Reikalavimas | Siūloma reikšmė (siūlomos prekės parametro konkretus aprašymas, patvirtinantis 2 stulp. nurodytus reikalavimus) | Nuoroda į pagrindžiantį dokumentą |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Bendri reikalavimai | 1. Automobilio markė, modelis, gamintojas. |  |  |
|  | 2. Automobilio klasė po perdirbimo turi būti M1-AF-SC |  |  |
|  | 3. Automobilis turi būti naujas, neeksploatuotas. |  |  |
|  | 4. Automobilio pagaminimo metai 2016. |  |  |
|  | 5. Tiekėjas turi suteikti automobiliui 2 metų garantiją be ridos apribojimo. Garantijos įsigaliojimo pradžios data yra priėmimo – perdavimo akto pasirašymo data. |  |  |
|  | 6. Tiekėjas turi pristatyti automobilį per 150 kalendorinių dienų nuo sutarties įsigaliojimo dienos |  |  |
|  | 7. Tiekėjas turės Lietuvos Respublikoje užregistruoti siūlomą greitosios medicinos pagalbos automobilį Perkančiosios organizacijos vardu, praeiti valstybinę techninę apžiūrą ir apdrausti transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės draudimu vieno mėnesio laikotarpiui. |  |  |
|  | 8. Kartu su pasiūlymu Tiekėjas perkančiajai organizacijai turi pateikti siūlomo greitosios medicinos pagalbos automobilio brėžinius su visais specifikacijoje reikalaujamais matmenimis. Taip pat paciento skyriaus siūlomo greitosios medicinos pagalbos automobilio brėžinius su visais specifikacijoje reikalaujamais matmenimis, įrangos išdėstymu, sėdynėmis, neštuvais, neštuvų pagrindu. Brėžiniuose turi būti pateiktas reikalaujamų paciento skyriaus baldų, deguonies balionų išdėstymas. |  |  |
| 2. Kėbulas | 1. Automobilio vairuotojo kabinoje abiejose pusėse atidaromos šoninės durys. |  |  |
|  | 2. Automobilio paciento skyriaus durys dešinėje pusėje turi būti su langu, o paciento skyriuje durys kairėje pusėje be lango arba su langu. Už kairės pusės paciento skyriaus durų įrengta vieta medicinos įrangai: dviem 10 litrų deguonies balionams, pernešimo kėdutei, imobilizavimo įrangai, asmeninėms apsaugos priemonėms, gelbėjimo ir apsaugos priemonėms, spinalinei lentai, kaušiniams neštuvams. |  |  |
|  | 3. Automobilio galinės dvivėrės durys turi būti su langais ir atsidarančios ne mažiau kaip 180 laipsniu kampu. |  |  |
|  | 4. Turi reguliuotis vairuotojo sėdynės nugarėlės kampas ir pačios sėdynės išilginis poslinkis. |  |  |
|  | 5. Šalia vairuotojo turi būti įrengta viena sėdima vieta keleiviui arba medikui (paramedikui). Šiai sėdynei turi reguliuotis sėdynės nugarėlės kampas ir pačios sėdynės išilginis poslinkis. |  |  |
|  | 6. Automobilis turi būti baltos spalvos. |  |  |
|  | 7. Automobilio dešinėje pusėje turi būti įrengtas nerūdijančio plieno laiptelis - pakopa, ne mažesnio kaip 2000 mm ilgio, palengvinantis įlipimą per priekines vairuotojo kabinos ir paciento skyriaus duris. Laiptelio priekis ir galas turi būti suapvalintas, t.y. turi būti be stačių kampų. Turi būti reguliuojamas laiptelio išsikišimas už automobilio gabaritų. Reguliuojamas laiptelio išsikišimas už automobilio gabaritų nuo 0 iki 150 mm. |  |  |
|  | 8.Automobilio gale turi būti integruotas įlipimo laiptelis. Laiptelio gylis ne mažiau 150 mm. Kojos pėdos pastatymo aukštis nuo žemės paviršiaus turi būti įrengtas ne aukščiau kaip 500 mm. |  |  |
|  | 9.Tiekėjas automobiliui turi suteikti ne mažesnę kaip 6 metų garantiją nuo korozijos. |  |  |
| 3. Masė | 1. Medicinos įrangos įkrovumui turi būti skirta ne mažiau kaip 225 kg. |  |  |
| 4. Išoriniai gabaritiniai automobilio matmenys | 1. Automobilio ilgis su galiniu laipteliu – iki 6000 mm. |  |  |
|  | 2. Automobilio ratų bazė ne mažesnė kaip 3400 mm. |  |  |
|  | 3. Automobilio plotis (neįskaitant išorinių galinio vaizdo veidrodėlių) – iki 2100 mm. |  |  |
|  | 4. Paruošto eksploatacijai automobilio aukštis su švyturėliais – iki 2900 mm. |  |  |
|  | 5. Apsisukimo skersmuo nuo bortelio iki bortelio ne daugiau 14,00 m. |  |  |
| 5. Paciento skyriaus vidiniai matmenys | 1. Paciento skyriaus ilgis (vieno metro aukštyje nuo paciento skyriaus grindų) iki pertvaros – ne mažiau kaip 2900 mm. |  |  |
|  | 2. Paciento skyriaus plotis – ne mažiau kaip 1700 mm. |  |  |
|  | 3. Paciento skyriaus aukštis – ne mažiau kaip 1800 mm. |  |  |
|  | 4. Galinių durų angos plotis atidarius duris – ne mažesnis kaip 1500 mm. |  |  |
|  | 5. Galinių durų angos aukštis atidarius duris – ne mažesnis kaip 1700 mm. |  |  |
|  | 6. Dešinės pusės slankiojančių durų angos plotis atidarius duris – ne mažesnis kaip 1200 mm. |  |  |
|  | 7. Dešinės pusės slankiojančių durų angos aukštis atidarius duris – ne mažesnis kaip 1700 mm. |  |  |
|  | 8. Paciento skyriaus grindų lygis nuo žemės ne daugiau 600 mm. |  |  |
| 6. Variklis ir eksploatacinės savybės | 1. Dyzelinis variklis |  |  |
|  | 2. Variklio gamyklinė galia – ne mažiau kaip 120 kW. |  |  |
|  | 3. Išmetamųjų dujų emisijos standarto atitiktis – ne prasčiau kaip „Euro 5“. |  |  |
|  | 4. Degalų bako talpa turi būti ne mažesnė kaip 70 litrų. |  |  |
|  | 5. Dujų išmetimo vamzdis neturi būti įrengtas keleivio lipimo/išlipimo durų pusėje. |  |  |
|  | 6. Transporto priemonės išmetamas anglies dioksidas (CO2) neturi viršyti 270 g/km (vertinama pagal bazinio automobilio duomenis). |  |  |
|  | 7. Maksimalus greitis ne mažiau kaip 160 km/h. |  |  |
| 7. Transmisija ir pakaba | 1. Automobilyje turi būti įrengta rankinio perjungimo mechaninė pavarų dėžė, su ne mažiau kaip 6+1 pavaromis (šešios pavaros į priekį ir viena pavara atgal). |  |  |
|  | 2. Automobilio gale ir priekyje turi būti viengubi ratai, ne mažesni kaip 16“. |  |  |
|  | 3. Ratų formulė 4x2 arba 4x4. Automobilyje turi būti priekiniai, galiniai arba visi varomi ratai. |  |  |
|  | 4. Papildomas padangų komplektas (4 vnt.) kitam sezonui nei yra sumontuotos ant siūlomo automobilio, t.y. jei ant automobilio yra sumontuotos padangos skirtos vasaros sezonui, tai papildomas padangų komplektas turi būti skirtas žiemos sezonui ir atvirkščiai. Universalių padangų tiekėjas siūlyti negali (nei pagrindiniame nei papildomame komplekte). |  |  |
| 8. Saugumas ir eksploatacinės savybės. Automobilyje turi būti įrengti šie saugumo elementai. | 1. Stabdžių antiblokavimo sistema. |  |  |
|  | 2. Elektroninė stabilizavimo sistema. Ratų antiprabuksavimo sistema. |  |  |
|  | 3. Vairuotojo ir keleivio oro saugos pagalvės. |  |  |
|  | 4. Priešrūkiniai žibintai. |  |  |
|  | 5. Apsaugos sistema – autosignalizacija. |  |  |
|  | 6. Gamyklinė galinio parkavimo sistema. |  |  |
|  | 7. Vairo stiprintuvas. |  |  |
|  | 8. Oro kondicionierius vairuotojo zonai. |  |  |
|  | 9. Priekinių žibintų šviesų lygio reguliavimas. |  |  |
| 9. Įranga | 1. Automobilyje turi būti įrengta papildoma pilno iškrovimo baterija 12 V ne mažiau kaip 100 Ah, kuri yra pajungta prie automobilio elektros sistemos. |  |  |
|  | 2. Automobilyje turi būti serviso intervalų indikacijos sistema. |  |  |
|  | 3. Automobilyje turi būti generatorius ne mažiau kaip 150 A. |  |  |
|  | 4. Automobilio tepalų keitimo periodiškumas turi būti ne dažnesnis kaip 15 000 km. |  |  |
|  | 5. Automobilyje turi būti gamyklinis visų durų centrinis užraktas, valdomas nuotoliniu būdu. |  |  |
|  | 6. Automobilyje turi būti puslaidininkių šviesos diodų (toliau tekste LED) dienos žibintai. |  |  |
|  | 7. Automobilyje turi būti gamyklinis variklio užvedimo imobilizatorius. |  |  |
|  | 8. Automobilyje turi būti integruotas radijas, mažiausiai du garsiakalbiai automobilio salono priekyje ir magnetolos antena. |  |  |
|  | 9. Automobilyje turi būti elektra valdomi šoniniai langai vairuotojo kabinoje. |  |  |
|  | 10. Automobilyje turi būti elektra valdomi ir šildomi išoriniai galinio vaizdo veidrodėliai. |  |  |
|  | 11. Integruotas radijas turi būti valdomas prie/ant vairo esančiais mygtukais. |  |  |
|  | 12. Automobilyje turi būti tachometras. |  |  |
|  | 13. Automobilyje turi būti apšvietimo lemputė vairuotojui. |  |  |
|  | 14. Automobilyje turi būti apšvietimo lemputė su ne mažiau kaip 300 mm lanksčia jungtimi, montuojama mediko/paramediko vietoje šalia vairuotojo. |  |  |
|  | 15. Automobilyje turi būti keltuvas ratui pakeisti. |  |  |
|  | 16. Automobilyje turi būti įrankių rinkinys ratui pakeisti. |  |  |
|  | 17. Automobilyje turi būti normalaus dydžio (standartinis) atsarginis ratas. |  |  |
|  | 18. Automobilyje turi būti purvasaugiai priekyje ir gale. |  |  |
|  | 19. Automobilyje turi būti įrengta metalinė variklio karterio apsauga. |  |  |
|  | 20. Automobilyje turi būti pastovaus greičio palaikymo sistema. |  |  |
|  | 21. Automobilyje turi būti įrengtos priemonės pašildyti variklio skysčius (tepalo arba aušinimo) nuo 220V įtampos. Šildytuvo galia ne mažiau 500 W. |  |  |
|  | 22. Automobilyje turi būti borto kompiuteris. |  |  |
|  | 23. Automobilyje turi būti serviso apskaitos sistema, nurodanti kiek kilometrų liko nuvažiuoti iki numatomo techninio aptarnavimo. |  |  |
| 10. Paciento skyriaus apšildymas ir kondicionavimas | 1. Paciento skyriuje turi būti šildytuvas, kuris veikia nuo variklio aušinimo skysčio. |  |  |
|  | 2. Paciento skyriuje turi būti įrengtas oro kondicionierius. |  |  |
|  | 3. Automobilyje turi būti įrengtas elektrinis, skirtas transporto priemonėms, 220V įtampos šildytuvas, kurio galia ne mažesnė kaip 2,0 kW. |  |  |
|  | 4. Automobilyje turi būti įrengta ištraukiamoji ventiliacija. |  |  |
|  | 5. Automobilyje turi būti įrengtas avarinis - ventiliacinis stoglangis, kurio išmatavimai ne mažesni kaip 900 x 400 mm ir kuris atsidaro trimis kryptimis. |  |  |
| 11. Elektrinė instaliacija | 1. Automobilyje turi būti įrengta 12 V instaliacija medicininėms reikmėms. |  |  |
|  | 2. Automobilyje turi būti įrengti ne mažiau kaip keturi 12 V lizdai. |  |  |
|  | 3. Automobilyje turi būti įrengta 220V instaliacija, t.y. automobilio viduje turi būti ne mažiau kaip keturi 220V kištukiniai lizdai, automobilio išorėje turi būti vienas išorinis 220V pajungimo kištukinis lizdas su starterio blokavimu įjungus degimą ir ne mažiau kaip 15 m 220V išorinio pajungimo kabelis. |  |  |
|  | 4. Starterinio ir papildomo akumuliatorių automatinis pakrovėjas nuo 220V ne mažiau 2x15 A. Temperatūros kompensacija ne mažiau -30 mV/0C, automatinis įtampos kompensavimas. Automatinė apsauga nuo perkaitimo, perkrovos, trumpo jungimo. Tinkantis GEL, AGM ir Lithium Ion tipo akumuliatorių baterijoms. |  |  |
|  | 5 Sinusinis įtampos keitiklis iš 12V į 220V ne mažiau kaip 800 W pikinės galios, LED indikacinis monitorius. Automatinė apsauga nuo perkaitimo, perkrovos, trumpo jungimo. |  |  |
|  | 6. Skaitmeninis LED arba LCD laikrodis su displėjumi. |  |  |
|  | 7. LED arba LCD skaitmeniniai starterinio ir medicinos skyriaus akumuliatorių voltmetras ir ampermetras. |  |  |
|  | 8. Automobilyje turi būti paciento skyriaus elektrinių imtuvų valdymo mygtukai, kurie turi turėti dubliavimo funkciją vairuotojo kabinoje. |  |  |
| 12. Šviesos - garso signalizacija ir apipavidalinimas | 1. Automobilyje turi būti įrengta LED (puslaidininkių šviesos diodų) švyturėlių juosta. Juostos profilio aukštis be tvirtinimo kronšteinų iki 85 mm. Juostos ilgis turi būti ne mažesnis kaip 1400 mm. |  |  |
|  | 2. Automobilio galinėje stogo dalyje turi būti įrengti ne mažiau kaip du mėlyni mirksintys LED švyturėliai. |  |  |
|  | 3. Automobilyje turi būti įrengti ne mažiau kaip du mėlyni mirksintys LED švyturėliai priekiniame bamperyje arba automobilio priekinėse grotelėse. |  |  |
|  | 4. Automobilyje turi būti įrengtas incidento vietos apšvietimas – darbo vietos apšvietimo, integruotų į GMP automobilio šonus ir GMP automobilio galą, LED prožektorių komplektas, kiekvieno prožektoriaus šviesos srautas ne mažiau 1200 lm, turi būti įrengti ne mažiau kaip po 2 prožektoriai iš galo, po 2 prožektorius automobilio kairėje ir dešinėje. |  |  |
|  | 5. Automobilyje turi būti įrengti ne mažiau kaip du sirenos garsiakalbiai, abu garsiakalbiai turi būti sumontuoti automobilio priekyje. |  |  |
|  | 6. Valdymo pultas su sirenos stiprintuvu ne mažiau 2x100W. |  |  |
|  | 7. Langai medicininiame skyriuje 2/3 aukščio turi būti padengti neskaidria plėvele bei užtamsinti iki 20 proc. šviesos laidumo. |  |  |
|  | 8. Automobilis bus (perdavimo užsakovui metu) apipavidalintas pagal LST 1299 standartą arba lygiavertį standartą ir jis turi būti šviesą atspindintis. Visam apipavidalinimui turi būti suteikiama 3 metų garantija nuo išblukimo, atsiklijavimo ir pan. |  |  |
| 13. Medicininio skyriaus apšvietimas | 1. Automobilyje turi būti LED šviestuvai, išdėstyti išilgai lubų. Iš viso turi būti ne mažiau kaip 4 LED šviestuvai. |  |  |
|  | 2. Automobilyje turi būti ne mažiau kaip du taškiniai LED šviestuvai virš neštuvų galvūgalio. |  |  |
| 14. Medicininio skyriaus įrengimas | 1. Automobilyje turi būti sustiprintos neslidžios grindys atsparios drėgmei bei dezinfekcinėms medžiagoms, pritaikytos tvirtinti neštuvų pagrindui ir neštuvams. Sujungimai turi būti lygūs, hermetiški. |  |  |
|  | 2. Šoninės sienos turi būti padengtos elementais iš specialaus plastiko lakštų, kurie yra lengvai valomi ir atsparūs dezinfekcijai. |  |  |
|  | 3. Kairėje sienoje turi būti aliumininiai bėgeliai, ant kurių montuojasi ne mažiau kaip trys plokštės, pritaikytos pasiūlyme medicininės aparatūros tvirtinimui. |  |  |
|  | 4. Automobilyje turi būti įrengta kėbulo šilumos ir garso izoliacija. |  |  |
|  | 5. Vairuotojo skyrius nuo medicininio skyriaus turi būti atskirtas pertvara su praėjimu, uždaroma su durimis. |  |  |
|  | 6. Paciento skyriuje turi būti trys M1 klasės sėdynės, kurių viena turi būti įrengta priekyje neštuvų (prie paciento galvos). |  |  |
|  | 7. Visose sėdynėse turi būti integruoti tritaškiai saugos diržai. Sėdynės turi būti su reguliuojama nugarėle. Sėdynės turi susilankstyti ir pasisukti (mažiausiai 1800 kampu), kad nemaišytu priėjimui prie neštuvų. Sėdynės turi būti apsiūtos aukštos kokybės dirbtine oda arba lygiaverte medžiaga, atsparia trinčiai ir cheminėms medžiagoms. |  |  |
|  | 8. Kairėje sienoje viršuje prie lubų turi būti įrengtos spintelės su permatomomis durelėmis. Spintelių viduje turi būti įrengtas LED apšvietimas. Spintelės atsidaro/užsidaro jas paspaudus. Spintelėse neturi būti atsikišusių rankenėlių. |  |  |
|  | 9. Kairėje sienoje turi būti sumontuoti du deguonies paėmimo lizdai. |  |  |
|  | 10. Automobilyje turi būti spintelės, lentynos, numatytos tvirtinimo, fiksavimo vietos šiai įrangai: - Medikamentams. - Medicinos krepšiui. - Kardiografui. - Defibriliatoriui: laikiklis skirtas Lifepak15 defibriliatoriui ir atitinkantis 10G testą. - Slėginės infuzijos įtaisui (švirkštiniam infuzijos siurbliui). - Tvarsliavai. - Slaugos priemonėms. - Kaušiniams neštuvams. - Spinalinei lentai. - Dviems 10 l deguonies balionams. - Imobilizavimo įrangai. - Asmeninės apsaugos priemonėms. - Gelbėjimo ir apsaugos priemonėms. |  |  |
|  | 11. Automobilyje turi būti rakinama spintelė medikamentams. |  |  |
|  | 12. Automobilyje turi būti pasilaikymo rankenos prie sėdynių, galinių ir dešinės pusės durų. |  |  |
|  | 13. Automobilyje turi būti lašinės sistemos laikikliai lubose. Lubose turi būti įrengti ne mažiau kaip trys kabliukai. |  |  |
|  | 14. Medicininio deguonies srauto matuoklis – ne mažiau kaip 2 vnt. Įėjimo deguonies slėgis ne siauresnėse kaip 3,0 – 8,0 bar. ribose. Srauto reguliavimas tiksliai pakopomis: 0-1-2-3-4-5-6-7-9-12-15-25 litrai per minutę. Priekinėje dalyje ir šone indikatoriai rodantys nustatytą srautą. Nenutrūkstamas deguonies tiekimas reguliuojant deguonies srautą. Greito sujungimo mova su automobilio deguonies lizdu. Nurodyti matuoklio markę, modelį, gamintoją. |  |  |
|  | 15. Medicininio deguonies baliono reduktorius, sriegis W 21,8X1/14, ne mažiau kaip 2 vnt. Įėjimo slėgis iki 300 bar. Nominalus išėjimo slėgis 4 bar. 360° kampu pasukamas manometras. Įspėjamoji indikacija esant deguonies baliono slėgiui mažiau negu 50 bar. Pajungimas prie deguonies baliono be jokių raktų. Nurodyti reduktoriaus markę, modelį, gamintoją. |  |  |
|  | 16. Automobilyje turi būti vieta pernešamam atsiurbėjui su 12V maitinimo lizdu. |  |  |
|  | 17. Automobilyje turi būti infuzinių skysčių pašildymo vieta. |  |  |
|  | 18. Automobilyje galinių ir šoninių durų įlipimo laiptelių LED apšvietimas, automatiškai įsijungia atidarius duris. |  |  |
|  | 19. Išilgai medicininio skyriaus turi būti pasilaikymo turėklas. |  |  |
| 15. Paruošimas radijo ryšiui | 1. Vairuotojo kabinoje turi būti numatyta vieta, skirta montuoti ryšio priemonėms. |  |  |
|  | 2. Vairuotojo kabinoje turi būti vieta skirta pateiktos radijo ir kompiuterinės ryšio įrangos montavimui. |  |  |
|  | 3. Tiekėjas turės automobilyje sumontuoti perkančiosios organizacijos pateiktą radijo ir kompiuterinę įrangą. Įranga yra sudaryta iš: 2vnt radijo pultai 6x19x3cm (automobilio priekyje ir salone) 9“ MVP ekranas 12.5x18.2cm (automobilio priekyje) 7” Navigatorius (taisosi prie lango, priekinio stiklo pagal poreikį viduryje stiklo arba kairėje) 2vnt garso kolonėlių po 8x8x8cm Įrangos lagaminas 42x60x13cm (įrangos lagaminas dažniausiai yra taisomas už keleivio sėdynės, ir jam reikalingas 12v maitinimo kabelis su saugikliu nuo atsarginio akumuliatoriaus) Pateikiamos įrangos visi nurodyti išmatavimai gali būti iki 2 cm didesni nei nurodyta. |  |  |
| 16. Neštuvų pagrindas. Automobilyje turi būti įrengtas neštuvų pagrindas, kuris turi turėti neprastesnius funkcinius ir techninius parametrus: | 1. šoninis poslinkis turi būti ne mažiau 300 mm; |  |  |
|  | 2. automatinis šoninio poslinkio fiksavimas bet kurioje tarpinėje pozicijoje; |  |  |
|  | 3. aukštis – 300 mm +/- 50 mm; |  |  |
|  | 4. plotis – 600 mm +/- 50 mm; |  |  |
|  | 5. ilgis – 2000 mm +/- 50 mm; |  |  |
|  | 6. svoris – ne daugiau nei 75 kg; |  |  |
|  | 7. atsparumas 10 G pagreičiui pagal EN 1789 standarto arba lygiaverčio standarto reikalavimus; |  |  |
|  | 8. pagrindo keliamoji galia nemažiau 250 kg; |  |  |
|  | 9. drenažinių (Antitrendelemburg'o ir Trendelemburg'o) pozicijų nustatymo galimybė; |  |  |
|  | 10. posvyrio kampas prieš ir pagal laikrodžio rodyklę ne mažiau kaip 10º; |  |  |
|  | 11. keičiant kampą turi būti įrengtas švytavimų slopinimo mechanizmas; |  |  |
|  | 12. stumdoma (neštuvų pakrovimui) pagrindo platforma, fiksuojama bet kurioje padėtyje; |  |  |
|  | 13. reguliuojamas neštuvų įvažiavimo aukštis. |  |  |
| 17. Kita saugumo įranga | 1. Automobilyje turi būti įrengti du 2 litrų gesintuvai: vienas medicinos ir kitas vairuotojo skyriuje. |  |  |
|  | 2. Automobilyje turi būti plaktukas avariniam langų išdaužimui. |  |  |
| 18. Garantija medicininiam skyriui ir medicininei įrangai | Tiekėjas turi suteikti mažiausiai dviejų metų garantiją automobilio perdirbimui ir visai jame esančiai įrangai. |  |  |
| 19. Pagrindiniai neštuvai | 1. Perkančioji organizacija šio pirkimo metu perka monoblokinius (su nenuimamu viršumi) pagrindinius neštuvus. |  |  |
|  | 2. GMP automobilyje montuojami neštuvai privalo būti sertifikuoti pagal EN 1789 ir EN 1865 standartų arba lygiaverčių standartų reikalavimus (perduodant automobilį užsakovui sutarties vykdymo metu turės pateikti atitikties šiam standartui patvirtinimo sertifikato kopiją pagrindiniams neštuvams); neštuvų tvirtinimo prie automobilio grindų sistema turi būti testuota 10G pagreičiu ir atitikti EN 1789 standarto arba lygiaverčio standarto reikalavimus (pateikiama atitikties standartui sertifikato kopiją). |  |  |
|  | 3. Neštuvai turi būti su nepriklausomai susilenkiančiomis priekine ir galine ašimis. |  |  |
|  | 4. Neštuvuose turi būti ne mažiau kaip septynios aukščio reguliavimo pozicijos. |  |  |
|  | 5. Neštuvuose turi būti šokinis rėmas (kojų sulenkimas). |  |  |
|  | 6. Neštuvuose turi būti kojų pakėlimas ne mažesniu kaip 30° kampu. |  |  |
|  | 7. Neštuvuose turi būti nugaros atrama reguliuojama ne mažesniu kaip 0° – 75° kampu. |  |  |
|  | 8. Neštuvuose turi būti kietas, tvirtas pagrindas/plokštė pritaikytas reanimavimui, ant kurio dedamas čiužinys. |  |  |
|  | 9. Neštuvų ratukų skersmuo ne mažesnis kaip 20 cm. Visi keturi neštuvų ratukai turi būti besisukantys 3600 kampu. |  |  |
|  | 10. Neštuvai turi būti su anatomišku čiužiniu (iš sintetinės medžiagos), nesugeriančiu kraujo, purvo, pritaikytu dezinfekcijai, leidžiančiu nustatyti visas transportavimo pozicijas. Prie čiužinio tvirtinama specialiai išformuota pagalvė su šoninėmis atramomis. |  |  |
|  | 11. Prie neštuvų turi būti reguliuojamo ilgio keturtaškiai ir skersiniai saugos diržai, tvirtinami betarpiškai prie neštuvų rėmo. |  |  |
|  | 12. Neštuvuose turi būti nulenkiami šoniniai porankiai. |  |  |
|  | 13. Neštuvų svoris turi būti iki 45 kg. |  |  |
|  | 14. Neštuvų keliamoji galia ne mažesnė kaip 250 kg. |  |  |
|  | 15. Neštuvų pakrovimo į automobilį aukštis turi būti ne mažesnis kaip 700 mm. |  |  |
|  | 16. Neštuvai turi būti atsparūs korozijai. |  |  |
| 20. Vaikų saugos diržai | 1. Techniniai reikalavimai skirtingo amžiaus vaikų tvirtinimui GMP automobilyje: keturtaškių fiksavimo diržų sistema, skirta saugiai fiksuoti skirtingo amžiaus vaikus ant greitosios medicinos pagalbos automobilio neštuvų pagal EN 1789 standarto arba lygiaverčio standarto reikalavimus. |  |  |
|  | 2. Diržų sistema skirta ne mažiau kaip dviejų svorio kategorijų vaikams: (a) nuo 3,5 kg iki 11 kg ir (b) nuo 11 kg iki 18 kg. Diržų ilgis reguliuojamas pagal vaiko dydį. Sistemą turi sudaryti ne mažiau kaip keturi reguliuojamo ilgio diržai ir plati juosmens saugos juosta. |  |  |
|  | 3. Diržai tvirtinami tiesiogiai prie neštuvų rėmo. |  |  |
| 21. Kėdutė | 1. Transportavimo kėdė, skirta pacientą patikimai gabenti ne tik lygiu paviršiumi, bet ir laiptais. |  |  |
|  | 2. Transportavimo kėdė turi atitikti/turėti minimalius parametrus (nurodyti markę, modelį, parametrus), perduodant automobilį užsakovui sutarties vykdymo metu reikės pateikti informacinį aplankalą su aprašymu): Kėdės aukštis: kėdės aukštis ne daugiau 1300 mm Kėdės plotis: 500 (± 50) mm; Sulenktos kėdės gylis ne daugiau kaip 250 mm; sėdynės plotis 420 (± 50) mm, gylis 450 (± 50) mm; ištraukiama nugarinė atrama su paminkštinimu galvai, ne mažiau kaip 5 aukščio reguliavimo pozicijos nulenkiamos galinės rankenos; priekinės ištraukiamos teleskopinės nešimo/pritaikymo rankenos; keturi ratukai, priekiniai iš jų sukasi 3600 kampu; Priekinių ratukų skersmuo ne mažiau 10 cm, galinių ne mažiau 15 cm. prie galinių ratų ašies sumontuoti atsilenkiantys vikšrai su kintančia stabdymo jėga; nulenkiamos rankų ir kojų atramos, saugos diržai kojoms, klubams, juosmeniui; Keturtaškiai saugos diržai ir papildomi saugos diržai kojoms. Kėdės svoris ne didesnis kaip 16 kg; keliamoji galia ne mažiau kaip 180 kg Gamyklinis kėdės tvirtinimas prie automobilio sienos privalo atitikti EN 1789 standarto arba lygiaverčio standarto reikalavimus ir išbandytas 10G pagreičiu; |  |  |
|  | 3. Perduodant naudojimui parengtą automobilį užsakovui sutarties vykdymo metu privaloma pateikti atitikties deklaracijas kėdei ir jos tvirtinimui prie sienos ir atitikimo EN 1789 ir EN1865 standartams arba lygiaverčiams standartams, 10G bandymą patvirtinančius dokumentus; |  |  |
| 22. Gleivių skysčių atsiurbėjas nešiojamas | 1. Gleivių skysčių atsiurbėjo atsiurbimo galia ne mažesnė kaip 30 l/min. |  |  |
|  | 2 Vakuumo sudarymas ne mažiau kaip 80 kPa. |  |  |
|  | 3 Atsiurbimo indas turi būti daugkartinis ir ne mažesnis kaip 1000 ml talpos. |  |  |
|  | 4. Turi būti įrengtas skysčio viršijimo apsauginis vožtuvas. |  |  |
|  | 5. Turi būti įrengtas antibakterinis filtras. |  |  |
|  | 6. Gleivių skysčių atsiurbėjo nepertraukiamo autonominio darbo laikas turi būti ne mažesnis kaip 45 min. |  |  |
|  | 7. Krovimo įtampa 220V ir nuo automobilinio krovos šaltinio 12 V. |  |  |
|  | 8. Gleivių skysčių atsiurbėjas turi atitikti 93/42 EEB, EN 1789 standarto arba lygiaverčio standarto reikalavimus. Atitiktį patvirtinančios sertifikatų kopijos pateikiamos perduodant automobilį su įranga užsakovui sutarties vykdymo metu |  |  |
|  | 9. Gleivių skysčių atsiurbėjo matmenys ir svoris: 350x250x150 mm ((± 50 mm); svoris ne daugiau 5 kg. |  |  |
|  | 10. Gleivių skysčių atsiurbėjas tvirtinamas prie sienos greito fiksavimo/nuėmimo laikikliu, su greitai atjungiamu maitinimo lizdu, tvirtinamu prie automobilio sienos. |  |  |
|  | 11. Kartu su pasiūlymu tiekėjas turi pateikti techninėse specifikacijose nurodytų reikalavimų atitikimą patvirtinančius dokumentus lietuvių kalba |  |  |